建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：                   检测实验室项目           
建设单位（盖章）：  西安华微生物科技有限公司   

编制日期：             二〇二五年十二月        

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


16二、建设项目工程分析


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
27
四、主要环境影响和保护措施
31
五、环境保护措施监督检查清单
49
六、结论
52
附表
53


附图
附图一：项目地理位置图

附图二：项目四邻关系图

附图三：西咸新区规划用地图

附图四：项目平面布置图

附件

附件01：项目环境影响评价委托书；

附件02：备案确认书；

附件03：厂房租赁合同；
附件04：“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件05：泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见。

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	项目东侧-工业厂房                      
	项目南侧-停车场  

	[image: image3.jpg]AT
FAIIITTTTY





	[image: image4.jpg]




	项目西侧-厂区道路
	项目北侧-空厂房 


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	检测实验室项目

	项目代码
	2511-611206-04-01-223251

	建设单位联系人
	高大伟
	联系方式
	19916397222

	建设地点
	陕西省西咸新区泾河新城泾干四街以北，茶马大道以东美国科技产业园A7区701-1

	地理坐标
	（ 108 度54分 04.862 秒， 34 度32分 03.876 秒）

	国民经济
行业类别
	M7451检验检疫服务
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建
(扩建
(技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	14.1

	环保投资占比（%）
	14.1
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1500

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）》

审批机关：西咸新区开发建设管理委员会

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 

审查机关：陕西省西咸新区生态环境局； 

审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1 项目与相关规划及规划环评符合性分析

分析判定内容

本项目情况

符合性

《西咸新区—泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）》
总体定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。
规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，总面积132.97km2，其中城市建设用地47.37km2。
本项目位于泾河新城美国科技产业园A7区701-1，位于规划范围内。项目外购实验设备及配套设施建设检测实验室项目，用于动物常见疫病检测、动物常规疫苗免疫抗体检测等，属于现代服务业，符合西咸新区泾河新城总体定位。
符合

《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书

规划主管部门应严格管理，要求入驻企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。

本项目运营期产生的地面清洁废水、纯水制备浓水、生活污水经园区化粪池进行预处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。
符合

规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。

项目产生的一般固废外售综合利用；检验废液、实验器皿清洗废水、废活性炭、废弃样品、废弃实验试剂、废滤芯、废紫外线灯、沾染化学品的废包装材料作为危险废物在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置。
符合

严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。

本项目产生的废气污染物主要为实验过程产生的废气，不属于大气污染物排放量大的项目。

符合

按照《陕西省大气污染防治条例》，在城镇规划区全面发展集中供热，泾河新城能源结构应采用天然气、电等清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃料煤炭、重油、渣油的供热设施。同时，建议根据环境容量情况建设集中供热设置，鼓励采用地热、太阳能等清洁能源。

本项目办公生活采暖采用分体式空调。

符合

加强监督管理，确保入住企业的污水预处理设施政策运行，保证进入污水处理厂的污水水质满足污水处理厂设计水质的要求，特别是严格控制含有毒有害污染物的废水排放，应根据下游污水处理厂的污水处理工艺和尾水排放标准，从严考虑接管标准

本项目运营期产生的地面清洁废水、纯水制备浓水、生活污水经园区化粪池进行预处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。
符合

陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）

加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。

本项目符合泾河新城产业规划，拟建地属于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元，并符合《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号）中的准入要求。项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目。

符合

严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。

本项目为检测实验室项目，污染物产生量少并且配套有高效污染防治措施，有效降低污染物排放对大气、地下水和土壤环境等的不利影响。根据环境影响分析结论，项目实验过程中污染物排放对区域环境质量的影响较小。

符合

结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平。

本项目能源消耗主要是电能，属于清洁能源。

符合

结合区域水环境质量改善目标的要求，加快污水处理厂及市政配套管网建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。

本项目运营期产生的地面清洁废水、纯水制备浓水、生活污水经园区化粪池进行预处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。
符合

完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业版块布局，对现有版块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业。

本项目符合西咸新区泾河新城产业规划，项目用水主要为生活用水和实验用水，用水量较小。
符合



	其他符合性分析
	1、项目与国家产业政策相符性分析
根据《产业结构调整指导目录2024年本》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，因此视为允许类；本项目不在《环境保护综合名录》（2021年版）中的“高污染、高环境风险”产品名录之中；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于文中所列限制投资类产业；同时不在《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类项目，因此，项目建设符合国家产业政策。

且本项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会备案文件（项目代码：2511-611206-04-01-223251），因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。

2、项目与“三线一单”相符性分析

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76 号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。

一图：根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号），本项目所在区域属于重点管控单元，本项目空间冲突图见下图。

[image: image5.png]



图1-1  “三线一单”空间冲突分析图

一表：项目涉及的生态环境管控单元准入清单详见下表。

表1-2   项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单表
序号
市（区）
区县

环境管控单元名称
单元要素属性
管控单元分类
管控要求

面积/长度
本项目情况
符合性

1
咸阳市
泾阳县
陕西

省咸

阳市

泾阳

县重

点管

控单

元11

（西

咸新区）
大 气

环 境

受 体

敏 感

重 点

管 控

区、水

环 境

城 镇

生 活

污 染

重 点

管 控

区、高

污 染

燃 料

禁 燃

区
重点管控单元
空间布局约束
大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

1500m2
1、本项目不属于高耗能高排放项目。
2、本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。
3、本项目为检测实验室项目，不属于重污染企业。
符合
污染物排放管控
大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。

本项目产生的地面清洁废水、纯水制备浓水、生活污水经园区化粪池进行预处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。

2、本项目产生的废气污染物主要为气溶胶、非甲烷总烃，在严格落实本次环境影响评价提出污染治理设施后，污染物可长期稳定达标排放。
3、本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。
符合
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。
本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。
符合
一说明：本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干四街以北，茶马大道以东美国科技产业园A7区701-1，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元（包括大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区）。

 本项目不属于重污染企业，项目使用清洁能源电能，不属于空间布局约束中禁止新建项目；项目产生的废气采取处理措施之后稳定达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》之中的各项要求。
3、项目与环境管理政策相符性分析

表1-3 与环境管理政策相符性分析情况一览表

类别
内容
本项目情况
符合性
《陕西省“十四五”生态环境保护规划》

推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。结合行业污染排放特征和挥发性有机物物质光化学反应活性，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制要求，深入实施精细化管控，提高挥发性有机物治理的精准性、针对性和有效性。
本项目不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中产生的生物性废气（含病原体气溶胶）和有机废气，经通风罩/生物安全柜收集后经活性炭吸附装置处理后通过24m高排气筒排放，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值，符合“三线一单”相关要求，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。

符合
《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》
建设涉VOCs“绿岛”项目新建家具制造、4S汽车产业生漆涂料研究所同步建设集中喷涂(钣喷)中心，实现VOCs集中高效治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。
本项目为检测实验项目，不属于涉气重点行业，本项目有机废气采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值为800mg/g，废活性炭定期更换并交由危废单位处置。
符合

“十四五”挥发性有机物综合治理方案
（三）严格生产环节控制，减少过程泄漏

6严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
本项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，项目实验操作过程中产生的生物性废气（含病原体气溶胶）和有机废气，经通风罩/生物安全柜收集后经活性炭吸附装置处理后通过24m高排气筒排放。
符合

陕西省关于贯彻落实《空气质量持续改善行动计划》的实施意见（2024-2025年）
（三）严格环境准入要求。关中地区严禁新增煤电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工、烧结砖瓦、陶瓷等行业产能。
本项目为检测实验室项目，不属于新增煤电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工、烧结砖瓦、陶瓷等行业。
符合
（七）积极推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。
本项目不使用油墨、涂料、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的使用，本项目所用实验试剂均储存于密闭容器内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，不会挥发产生有机废气。
符合
西安市人民政府办公厅《关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）
强化源头管控。积极推行区域、规划环境影响评价，新建改建扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。
本项目为检测实验室项目，不属于新建改建扩建化工、石化、建材、有色等项目。
符合
严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。
本项目不使用油墨、涂料、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的使用，本项目所用实验试剂均储存于密闭容器内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，不会挥发产生有机废气。
符合
《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）

关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、西安市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。
本项目为检测实验室项目，不属于涉气重点行业。
符合

《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）

严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求
本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目标》（陕发改产业〔2007〕97号）行业，项目符合“三线一单”管控要求。
符合

《泾河新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》

强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求

本项目建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求；本项目环境影响评价满足规划环评要求
符合

严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平。

本项目为检测实验室项目，根据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）可知，本项目不属于涉气重点行业
符合

《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65 号）

各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。
本项目不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中产生的生物性废气（含病原体气溶胶）和有机废气，经通风罩/生物安全柜收集后经活性炭吸附装置处理后通过24m高排气筒排放，通过预测分析可知，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。
符合
4、项目与实验室相关法规、规范的相符性分析
本项目与实验室相关法规、规范的符合性分析见下表。

表1-4   本项目与实验室相关法规、规范的符合性分析

文件名称

相关要求

本项目情况

符合性

《检验检测实验室设计与建设技术要求第一部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）7.5 公害预防与处理

7.5.2 实验室废液处理：实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入城市排水系统时，应符合GB8978中的规定。

本项目实验室检验废液收集后作为危险废物，定期交由有资质单位处置。项目生活污水、地面清洁废水、纯水制备浓水经园区化粪池处理后经市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂深度处理。根据环评预测，污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准要求。

符合

7.5.3 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。

本项目实验操作过程中产生的生物性废气（含病原体气溶胶）和有机废气，经通风罩/生物安全柜收集后经活性炭吸附装置处理后通过24m高排气筒排放。处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准要求

符合

7.5.4 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严谨埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。

本项目实验室对危险固废分类采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位外运处置。评价要求项目危险废物分类收集、暂存、转运、管理等环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。

符合

《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T 1716-2023）
4基本要求

4.1 实验室及其设立单位应对实验活动中产生的危险废物依法承担污染防治责任;不得将未经无害化处理的危险废物排入市政下水管网、混入生活垃圾或一般固体废物中、抛弃倾倒或者非法堆放。
本项目实验室对危险废物分类采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位外运处置。
符合

4.2、实验室及其设立单位应设置危险废物贮存设施，分类收集、贮存危险废物。贮存设施应具备防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施,防止渗出液及其衍生废物、泄漏的液态废物、产生的粉尘和挥发性有机物等污染环境。并按HJ1276规定设置危险废物识别标志。
本项目设置危废贮存库一间，位于1F实验室西南侧，面积3m2，并按要求进行防扬散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施处理。
符合

4.3常温常压下未进行预处理使之稳定化的易燃、易爆及排出有毒气体的实验室危险废物应按易燃易爆危险品管理。
本项目不涉及有毒气体的排放。
符合

4.4具有危险特性的废液不得随意通过废水处理系统进行处置。
本项目实验分析过程及器皿清洗产生的废液作为危废处理，暂存危废贮存库，定期交有资质单位外运处置。
符合

4.5 实验室及其设立单位应设有专职人员负责危险废物的环境管理，配有计量称重设备和视频监控系统。宜采用信息化手段对危险废物进行管理。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求设置一名专职人员负责危险废物的环境管理。
符合

4.6实验室及其设立单位应建立健全危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置全过程污染防治责任制度(见附录B)，按照HJ1259的要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求健全危险废物全过程污染防治责任制度，制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账，执行危险废物转移的相关规定，并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。
符合

4.7 实验室及其设立单位除应满足生态环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准相关要求。
环评要求本项目建成运营后建设单位应严格按照要求执行。
符合

5、与动物疫病检测实验室生物安全符合性评价分析
项目动物疫病检测实验室等级为P2生物安全实验室，建设单位应按照《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》、 《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）、《P2实验室的建设与使用指南》等办法、规范要求建设动物疫病检测实验室。项目具体建设内容与上述规范中环境保护相关内容的符合性分析对比情况见表1-5。

表1-5   本项目与生物实验室相关管理政策的符合性分析

文件名称

相关要求

本项目情况

符合性

《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》
新建、改建、扩建实验室，应当按照国家环境保护规定，执行环境影响评价制度。
项目正在办理环评手续。
符合

实验室应当依照国家环境保护规定和实验室污染控制标准、环境管理技术规范的要求， 建立、健全实验室废水、废气和危险废物污染防治管理的规章制度，并设置专（兼）职人员，对实验室产生的废水、废气及危险废物处置是否符合国家法律、行政法规及本办法规定的情况进行检查、督促和落实。
建设单位将按要求建立污染物防治管理制度，设置专人负责环境保护工作。
符合

《病原微生物实验室生物安全管理条例》
符合国家生物安全实验室体系规划并依法履行有关审批手续。
本项目正在办理相关手续。
符合

生物安全防护级别与其拟从事的实验活动相适应。
本项目动物疫病检测实验室等级为P2生物安全实验室，只进行P1和P2级实验。
符合

一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。
本项目不进行P3和P4实验以及转基因实验。
符合

新建、改建或者扩建一级、二级实验室，应当向设区的市级人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门备案。
项目正在办理手续，本项目建成后将向卫生主管部门或者兽医主管部门备案。
符合

实验室的设立单位应当依照本条例的规定制定科学、严格的管理制度，并定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，定期对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，以确保其符合国家标准。
建设单位将依据项目建设情况制定相应的管理制度。
符合

实验室从事实验活动应当严格遵守有关国家标准和实验室技术规范、操作规程。实验室负责人应当指定专人监督检查实验室技术规范和操作规程的落实情况。
本项目实验室建成后按要求管理和营运。
符合

实验室应当依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染。
建设单位将按照相关法律法规和环评、批复文件设计环境保护设置，防止环境污染。
符合

《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008 ）
实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。
项目选址位于工业园区，选址、设计和建造符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。
符合
在实验室员工接触危害等级I和II 的场所，生物安全柜内的空气在排放前只要通过高效过滤器可以再循环，动物实验室禁止将空气再循环。
项目生物安全柜内的空气经高效过滤处理后引至楼顶高空排放，不循环使用。
符合
在实验室中，对化学品的存放、处理、使用及处置的规定和程序均应符合良好化学实验室行为标准。
项目设置有耗材室，制定化学品领用记录。
符合
实验室废弃物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。
实验室所有废弃物经消毒灭菌后方可运出实验室，并委托有资质单位处置。
符合
《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）

应在操作病原微生物及样本的实验区内配备二级生物安全柜；应按产品的设计、使用说明书的要求安装和使用生物安全柜。
本项目实验室配备1台二级生物安全柜。
符合
生物安全柜、压力蒸汽灭菌器、动物隔离设备等应由具备相应资质的机构按照相应的检测规程进行检定。
本项目实验室将定期委托有资质单位对生物安全柜、高压灭菌器等进行检定（项目不设置动物隔离设备）。
符合
《P2实验室的建设与使用指南》

入口处有国际通用生物安全危险符号，同时有标明实验室名称、预防措施负责人、紧急联络方式的有机玻璃板。在出口处有黑暗中可明确辨认的安全出口标志。
本项目实验室入口处设置生物安全危险符号，标明实验室名称、预防措施负责人、紧急联络方式等；并在

实验室内设置安全出口标志。
符合
无需特殊选址，普通建筑物即可，但应有防止节肢动物和啮齿动物进入的设计。
本项目实验室将设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等措施。
符合
在实验室所在的建筑内应配备高压蒸汽灭菌器，并按期检查和验证，以保证符合要求。
本项目配备1套高压灭菌器，定期委托有资质单位对高压灭菌器等进行检定。
符合
应在实验室内配备II级生物安全柜。
本项目实验室将配备1台二级生物安全柜。
符合
实验室相对独立，通过隔离门与公共部位相隔。实验核心区应包括实验室间及与相连的缓冲走廊，明确划分为清洁区、半污染区和污染区，三区不得交叉，人流与物流分开。
实验室相对独立设置，与办公区分离，并通过隔离门隔

离；设置不交叉的清洁区、半污染区和污染区。
符合
培养基、组织、体液等必须放入防漏密闭的容器内储运。血清学试验、致病菌检测、样品处理及分装应在 II 级生物安全柜内进行。
实验室产生的培养基、组织、血液等废物通过防渗漏

的专用容器收集；实验室致病菌检测、样品处理及分装等操作均在 II级生物安全柜内进行。
符合
实验过程中使用的器材、实验废弃物均应按规定进行消毒、灭菌处理。
本项目实验室所有废弃物经消毒灭菌后运出实验室。
符合
实验室的清洁工作要在保证生物安全的前提下进行，符合生物安全防护的要求，遵守先消毒后清洁的原则。
由专人负责实验室消毒工作，遵守先消毒后清洁的原

则，并按要求进行清洁消毒。
符合
当实验微生物污染实验环境时，应立即停止实验，用有效消毒液进行消毒处理。
当发生实验微生物污染实验环境的紧急情况时，立即停止实验，并采用消毒液对实验室进行消毒处理。
符合
可疑污染的物品带出生物安全实验室前，应进行彻底灭菌或消毒处理。菌株和相关样本应对样本的载体和包装容器表面进行严格灭菌或消毒处理后，方可带出，且在取出样本时应对载体进行再次消毒处理，对包装容器进行灭菌或消毒处理。
实验废物通过污物传递窗传出，进入洗涤消毒室灭菌消毒后密封打包，实验室所有废弃物经消毒灭菌后方可运出实验室。
符合
实验样本在处理和进行实验室检测时产生的废弃物，如平皿、吸头盒、塑料试管等应放入适当的容器或严格防漏的高压袋内。实验过程中产生的污染性液体物质、废弃的液体标本、培养物等应放在盛有消毒液的严格防漏的专用容器中，并及时加盖。进行实验所必须使用的锐器，如一次性注射器、针头、微量移液器吸头、玻璃器具、手术刀片及碎玻璃，必须放入指定专用的坚壁容器中，加盖密封以上所有盛有废弃物的容器，在每次实验完成后，应送高压灭菌。
本项目实验活动中产生的危险废物按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等专用包装物、容器内；实验室产生的危险废物在洗涤消毒室内经高温灭菌后方可送至危废贮存库存放；实验室所有废弃物经消毒灭菌后方可运出实验室。
符合
所有实验产生的废弃物，必须经严格高压消毒后方能运出实验区，并送到指定地点集中焚烧处理。
本项目实验室所有废弃物经消毒灭菌后方可运出实验室，并委托有资质单位处置。
符合
5、选址合理分析

①本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干四街以北，茶马大道以东美国科技产业园A7区701-1，租用陕西康乐实业有限公司空置厂房（租赁合同见附件），在已有厂房进行项目建设，不新增占地。根据《西咸新区规划用地图（见附图三），本项目所在地为工业用地。因此本项目用地性质符合要求。本项目东侧为工业厂房、南侧为停车场、西侧为厂区道路、北侧为空厂房。项目500m范围内无环境敏感目标。
②本项目选址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标。

③本项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，各类污染物均可达标排放，对周围环境产生的影响较小，不会改变评价区现有环境功能，可以满足评价区的环境功能要求。

综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来
为加大对动物重大疫病和人兽共患病检测力度，提升动物防疫和畜产品安全管理水平，有效控制动物传染病的发生和流行，西安华微生物科技有限公司拟选址于泾河新城泾干四街以北，茶马大道以东美国科技产业园A7区701-1新建检测实验室项目。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，本项目产生实验过程会废气、废水及危险废物，因此应当编制环境影响报告表。

2.2基本情况

项目名称：检测实验室项目
建设单位：西安华微生物科技有限公司
建设性质：新建
建设地点：陕西省西咸新区泾河新城泾干四街以北，茶马大道以东美国科技产业园A7区701-1

四邻关系：项目东侧为工业厂房、南侧为停车场、西侧为厂区道路、北侧为空厂房。
2.3主要建设内容及规模

租赁厂房建筑面积1500平方米，主要建设接样室、样品制备室、检测室、试剂室和办公休息区，设备主要包括PCR仪、高速冷冻离心机、生物安全柜等，用于动物疫病检测。

本项目不涉及P3、P4生物安全实验室及转基因实验室，主体属于基础实验室，局部（病原微生物实验室）属于生物安全二级实验室，实验过程中不研究危险且未知的病原体以及可导致严重的或潜在的致命疾病的病原体，研究的病原体风险较低。项目组成与建设内容见表2-1。
表2-1 项目组成与建设内容

工程分类

建设内容
建设内容及规模

备注
主体工程

实验室
1F，建筑面积1500m2，拟建设接样室、样品准备室、样品制备室、灭菌室、试剂室、仪器分析室等。
租用已建成厂房，仅做隔断和简单装修
辅助工程
办公室
位于实验室1F，用于办公
会议室
位于实验室1F，用于组织会议
储运工程
耗材室
位于实验室1F，主要用于实验耗材的储存

仪器室
位于实验室1F，主要用于实验仪器的储存。

样品保存室
位于实验室1F，主要用于样品的保存。

公用工程
供电
由市政供电系统供给。
新建
供水
由市政自来水供水系统供给。
新建
排水
本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目运营期产生的生活污水、地面清洁废水、纯水制备浓水经园区化粪池进行预处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。
依托
供暖制冷
办公区采用空调进行冬季取暖，夏季制冷。
新建
环保工程
废水

本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目运营期产生的生活污水、地面清洁废水、纯水制备浓水经园区化粪池进行预处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。
新建
废气

有机废气经吸风罩收集、生物性废气（气溶胶）经生物安全柜收集处理，处理后的生物性废气与有机废气统一引入活性炭吸附装置处理后通过24m高排气筒（DA001）在楼顶排放。
新建
固废

生活垃圾
经垃圾桶收集后由环卫部门统一处置。
新建
一般工业固废
未沾染化学品废包装材料收集后定期外售。
新建
纯水制备设备反渗透膜定期更换，收集后交由厂家回收。
危险废物
设置危废贮存库一间，位于1F实验室西南侧，面积3m2。检验废液、实验器皿清洗废水、废活性炭、废弃样品、废弃实验试剂、废滤芯、废紫外线灯、沾染化学品的废包装材料作为危险废物在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置。
新建
噪声
选用低噪声通风设备、隔声、减振等。
新建
2.4主要检测样品
（1）样品种类

动物常见疫病检测送检样品为动物血液，口鼻拭子、粪便拭子及组织样本（淋巴结、扁桃体、心肝脾肺肾、肠道、脑组织），为非灭活样品，不涉及病毒培养。

动物常规疫苗免疫抗体检测送检样品为接种相应疫苗后动物的血清，为灭活样品，不涉及病毒培养。

（2）检测内容

本实验室主要检测内容包括：

①动物常见疫病检测，主要为猪、牛、羊、禽、马等常规疫病核酸检测（全血、口鼻拭子、粪便拭子、组织样本）。动物常见疫病检测指标为猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫、非洲猪瘟、蓝耳病、伪狂犬病、新城疫、高致病性禽流感。

②动物常规疫苗免疫抗体检测和感染抗体检测（血清），动物常规疫苗免疫抗体检测指标为猪瘟、蓝耳病、伪狂犬病、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫等抗体。动物感染抗体检测指标为布鲁氏菌病、结核病、口蹄疫、非洲猪瘟、伪狂犬病、蓝耳病、血吸虫病、马鼻疽、马传染性贫血。

本项目主要检测情况见表2-2。
表2-2 本项目主要检测情况表
类别
检测项目

危害程度分类
生物安全实验室级别
检测样品数
常规

疫苗

免疫抗体

检测
小反刍兽疫抗体
/
P1
2000份/年
蓝耳病抗体
/

P1
新城疫抗体
/

P1
伪狂犬病抗体
/

P1
高致病性禽流感抗体
/

P1
口蹄疫抗体
/

P1
常见

疫病

检测
猪瘟

第二类
P2
1000份/年
蓝耳病
第二类
P1
小反刍兽疫
第一类
P2
伪狂犬病
第三类
P2
口蹄疫
第三类
P2
布鲁氏菌病
第三类
P2
非洲猪瘟
第一类
P2
马鼻疽
第二类
P1
马传染性贫血
第二类
P1
牛结核病
第二类
P1
2.5主要生产设施及设施参数

本项目主要实验设备见表2-3。

表2-3    主要实验设备一览表

序号

设备名称

设备型号及规格

数量

用途

1

生物安全柜
BSC-1360ⅡA2
1

操作安全防护和操作环境

2

超净工作台

SW-CJ-2F/2FD
1

提供A级洁净操作环境

3

恒温培养箱
/
1

培养
4
恒温水浴锅

/
1

培养
5
高压灭菌器
HVA-85
2

灭菌
6
台式低温高速离心机
3-30KS
1
离心
7
微量可调移液器
/
1
培养
8
荧光RT-PCR检测仪

CFX96
1
检测
9
酶联免疫检测仪

/
1
检测
10
血清稀释板

/
1
培养
11
低速离心机
TD4A
1

离心
12
荧光PCR扩增仪
/
1
检测
13
基因扩增仪
/
1
检测
14
热循环仪（PCR仪）
BIORAD
1
检测
15
多功能酶标仪
DNM-9606
1
检测
16
水平电泳
BG-subMIDI
1
分离
17
生物显微镜
XSZ-H
1
检测
18
荧光显微镜
XSZ-H
1
检测
19
超纯水机
ABY-0501-U
1
制水
20
冰箱
BCD-236A、BCD-25
8、BCD-228WBS
5
储存
21
冰柜
HBC-268
5
储存
23
万向排风罩

/

6
废气收集装置
24
通风柜

/

3
废气收集装置
2.6原辅料及能源消耗
本项目原辅材料用量及能源消耗量见下表2-4。
表2-4    主要原辅材料用量及能源消耗表

序列

名称

主要成分

年耗量

储存位置
主（辅）料

组织样品

/
1.5kg
样品保存室
粪便拭子

/
1kg
样品保存室
口鼻拭子

/
1.5kg
样品保存室
血样

病残动物血样

3L
样品保存室
病原检测试剂盒

48头份/盒

210盒
耗材室
抗体检测试剂盒

48头份/盒

410盒
耗材室
核酸提取试剂盒

48头份/盒

60盒
耗材室
PBS缓冲液

磷酸钠/磷酸钾

50L
试剂室
苯酚

分析纯

0.8kg
试剂室
乙酸钠

分析纯

0.3kg
试剂室
甘油

分析纯

0.6L
试剂室
生理盐水

分析纯

5L
试剂室
84消毒液

次氯酸钠，500mL/瓶

5L
试剂室
乙醇

75%

10L
试剂室
三氯甲烷
/
5L
试剂室
异丙醇（-20℃预冷）
/
12L
试剂室
抗免疫球蛋白（IaG）
/
5L
试剂室
青霉素
/
10L
试剂室
链霉素
/
10L
试剂室
丙酮

/
10L
试剂室
能源

电

/
10万kW·h
市政电

水

/
249.13m3/a
市政水
表2-5   主要原辅材料理化性质一览表
物质名称

理化性质

燃烧爆炸性

毒理毒性

丙酮
无色易挥发易燃液体，微有香气。熔点-94.6℃，沸点56.1℃，相对密度0.7848(20/4℃)，折射率1.3588，闪点（开杯）-16℃，黏度（25℃）0.316mPa·s。有特殊气味，具有辛辣甜味。丙酮蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物，爆炸极限2.15-13.0（体积）。自燃点538℃。能与水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶等混溶。能溶解油、脂肪、树脂和橡胶。
易燃有毒
急性毒性

LD50:5800 mg/kg（大鼠经口）；5340 mg/kg（兔经口）
异丙醇
异丙醇（IPA），又名2－丙醇，是一种有机化合物，化学式是C3H8O，是正丙醇的同分异构体，为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，可溶于水，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。密度0.7855g/cm3，熔点-89.5℃，沸点82.5℃，闪点11.7℃（CC），临界温度235℃，临界压力4.76MPa，引燃温度456℃，爆炸上限（V/V）12.7％，爆炸下限（V/V）2.0％，溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂

引燃温度456℃

爆炸上限（V/V）

12.7％爆炸下限（V/V）2.0％

急性毒性

LD50

5000mg/kg（大鼠经口）

LD50

3600mg/kg（小鼠经口）

LD50

6410mg/kg（兔经口）

LD50

12800mg/kg（兔经皮）
乙醇

无色液体，有酒香。熔点：-114.1℃；沸点：78.3℃；闪点：12℃；爆炸极限：3.3%～19%；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

急性毒性：LD 50：

7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50:37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）；在生产中长期接触高浓度可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等

氯化钠

无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸；熔点：801℃ 沸点：1465℃；相对密度（水=1）：2.165；易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。

/

/

2.7给排水
（1）给水

本项目用水来自市政自来水管网，用水环节主要为员工生活用水、实验分析过程用水、实验器皿清洗用水以及实验室地面清洁用水。超净工作台用酒精喷洒消毒。

①生活用水

本项目劳动定员10人，不设食堂和住宿，生活用水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中“行政办公及科研院所”生活用水定额为25m3/（人·a），本项目生活用水约0.685m3/d，205.5m3/a，均为自来水，由市政管网提供，可以满足本项目需求。

②实验分析过程用水
根据建设单位提供资料，实验分析过程用水主要用于试剂配制、实验中添加。用水由纯水机制备（采用反渗透膜纯水制备工艺），用水量（纯水）为1L/d（0.3m³/a），纯水制备率70%，约有30%浓水产生，因此纯水制备自来水用量为0.43m³/a，浓水排放量为0.13m³/a。

③实验器皿清洗用水

本项目实验后对实验器具需进行三次清洗。根据建设单位提供资料，实验结束后，实验器具第一次清洗使用自来水进行清洗，去除实验器具表面残留的试剂，第二次和第三次清洗使用纯水进行清洗。第一次清洗自来水用水量约0.03m3/d（9m3/a）；第二次和第三次清洗纯水用量约为0.01m3/d（3m3/a），纯水制备自来水用量为0.014m³/d（4.2m3/a），其中废水排放量为0.004m³/d（1.2m3/a）。

④实验室地面清洁用水
参考《给排水设计手册》相关系数及计算方法，地面清洁水用量按1L/m2·次计，根据建设单位提供资料，本项目每天对实验室地面清洁1次，清洁总面积为100m2，则本项目地面拖洗水用量约为0.1m³/d，30m3/a。

（2）排水

①生活污水
生活污水产生系数按照80%计，则生活污水排放量为0.548m3/d，164.4m3/a，生活污水依托园区已建化粪池处理后的经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。
②实验分析过程废液

实验分析过程产生的实验废液量为0.00067m3/d，0.2m3/a，经专用容器收集后，作为危废委托有资质单位处置。

③实验器皿清洗废水

实验器具第一次清洗废水产生量0.02m3/d（6m3/a），实验后第二次和第三次清洗废水产生量为0.006m3/d（1.8m3/a）。则实验器皿清洗废水产生总量为0.026m3/d（7.8m3/a）。
根据《国家危险废物名录》（2025年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品……”，因此实验器具第一次清洗废水作为危废集中收集暂存于危废贮存库，交资质单位处置。
由于项目实验器皿清洗废水产生总量较小，因此企业将项目实验器具第二次和第三次清洗废水也一并作为危废处置，倒入废液收集桶内作为危废委托资质单位处置。
④实验室地面清洁废水

本项目实验室地面清洁排水系数按用水量的80%计，则地面清洁废水产生量0.08m³/d，24m3/a。
⑤纯水制备废水

本项目纯水主要用来配置实验配液稀释以及清洗实验器皿，根据前文核算，纯水制备产生的浓水总量为1.33m3/a（0.134m3/d）。

本项目用水情况见表2-6，水平衡见图2-1。

表2-6    项目用水情况表    单位：m3/a

用水项目

自来水用量

纯水用量

损耗量

浓水排放量

废水排放量

自

来

水
生活用水

205.5
/
41.1
/

164.4
实验后第一次器皿清洗用水

9
/
3
/
6（危废）
实验室地面清洁用水

30
/

6
/

24
纯水

实验分析过程用水
0.43
0.3
0.1
0.13
0.2（危废）
实验后器具第二次和第三次清洗用水
4.2
3
1.2
1.2
1.8（危废）

合计

249.13
3.3
51.6
1.33
8（危废）
188.4

[image: image6.emf]生活用水

249.13

园区化粪池

损耗

41.1

164.4

泾河新城第二

污 水处理厂

地面清洁用水

205.5

30

损耗

6

新

鲜

水

实验后第一次器

皿清洗用水

6 9

市政污

水管网

纯水制备用水 浓水

实验后第二次和

第三次器皿清洗

用水

危废

损耗

0.1

损耗

1.2

24

损耗

3

4.63

3

0.3

1.8

8

1.33

实验分析

过程用水

0.2


图2-1    项目水平衡图    单位：m3/a
2.8劳动定员及工作制度
本项目劳动定员10人，每天工作8小时，年工作300天，无食宿。
2.9总平面布置

本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干四街以北，茶马大道以东美国科技产业园A7区701-1，根据活动规模和特点，总平面布置按功能划分为实验区和办公区以及存储区，拟建设接样室、样品制备室、灭菌室、试剂室、仪器分析室、反应室、会议室、办公室等。各区域互不干扰，危废贮存库位于一楼西南侧，便于危废的存储和转移。

综上所述，项目总平面布置流程顺畅，布局紧凑，项目平面布置合理。平面布置具体情况详见附图5。

	艺流程和产排污环节
	2.10施工期

本项目租赁已建成厂房进行生产，根据现场勘查，施工期主要为实验设备和环保设备的安装。施工期污染主要为设备安装人员产生的生活污水、生活垃圾，设备安装过程产生的噪声、废包装材料等，所有安装施工在室内进行。

2.11运营期

2.11.1工艺流程和产排污环节

本项目为主要开展病原检测、抗体检测等。

病原检测工艺流程

[image: image7.png]PCR #38§





图2-2    病原检测工艺流程图
工艺流程说明：

1）样品送样：将采集的样品送到实验室；

2）前处理：实验室接到待检样品后进行消毒、制样、配液等前处理，此环节会产生实验废气、检验废液、废弃样品；

3）核酸提取：对前处理后的样品进行核酸提取，此环节会产生实验废气、检验废液、废弃样品；

4）PCR扩增：模板加热至95℃左右使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离，使之成为单链，再将温度降至55℃左右，引物与模板DNA 单链的互补序列配对结合，DNA 模板--引物结合物在72℃、DNA 聚合酶（如 TaqDNA 聚合酶）的作用下合成一条新的与模板DNA链互补的半保留复制链。在加入一对引物的同时加入一个特异性的荧光探针；以达到定量检测的目的。此环节尽管在扩增过程中会产生气溶胶，但这个气溶胶是存在于PCR密闭管中，荧光PCR禁止开盖，正常操作时此环节无废气产生。

5）仪器检测：对核酸提取及PCR扩增环节过程结果进行仪器检测。此环节会产生噪声、检验废液等。
（2）抗体检测工艺流程

[image: image8.png]Lol





图2-3    抗体检测工艺流程图
工艺流程说明：

1）样品送样：将采集的样品送到实验室；

2）前处理：实验室接到待检样品后进行制样、配液等前处理，此环节会产生实验废气、检验废液、废弃样品；

3）试剂盒检测：对前处理后的样品用相关抗体检测试剂盒进行检测。此环节会产生检验废液、废弃样品；

4）仪器判读：对试剂盒检测结果进行仪器判读。此环节会产生噪声、检验废液等。

项目检测实验完成后产生的废弃物或实验器材、器皿等先经高温灭菌后再委托第三方专业医疗废弃物处理公司清运处置，防止病原微生物泄漏。

在实验过程中新风系统风机、实验设备会产生噪声，实验器皿清洗会产生清洗废水，地面清洁会产生地面清洁废水，在实验过程中还会产生检验废液、废弃样品等，运行一段时间后，生物安全柜委托专业机构维保时还会产生废滤芯、废紫外灯。

2.11.2本项目营运期产污环节详见表2-7。
表2-7    项目营运期产污环节一览表

时段
污染因素
产污环节
污染物
防治措施
营运期
废水
试剂配制
有机废气
有机废气经吸风罩收集、生物性废气（气溶胶）经生物安全柜收集处理，处理后的生物性废气与有机废气统一引入活性炭吸附装置处理后通过24m高排气筒（DA001）在楼顶排放。
生物实验操作
生物性废气（气溶胶）
废气

地面清洁
地面清洁废水
纯水制备浓水、地面清洁废水与生活污水排入园区化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理
职工生活
生活污水
纯水制备
浓水
噪声

实验检测设备
设备噪声

基础减振、厂房隔声

固废

危险废物
检验废液、实验器皿清洗废水、废活性炭、废弃样品、废弃实验试剂、废滤芯、废紫外线灯、沾染化学品的废包装材料
在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置

生活垃圾

生活垃圾
交环卫部门清运处置
一般固废

未沾染化学品的废包装材料
分类收集后定期外售
纯水制备反渗透膜
定期更换，收集后交由厂家回收


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁陕西省西咸新区泾河新城泾干四街以北，茶马大道以东美国科技产业园A7区701-1进行项目建设。根据现场踏勘，项目所在厂房目前为空置，无环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

3.1.1基本污染物环境质量现状

本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾恒产业园2#、3#厂房；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095​2012）二级标准要求。

本次评价基本污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》”中西咸新区的数据及结论，具体指标详见下表。

表3-1   区域环境质量现状评价一览表
污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

标准来源

PM10
年平均质量浓度
74
70
105.71
超标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单

PM2.5
年平均质量浓度
43
35
122.86
超标
SO2
年平均质量浓度
5
60
8.330
达标

NO2
年平均质量浓度
31
40
77.50
达标

CO
95百分位数日平均质量浓度
1100
4000
27.50
达标
O3
90百分位数最大8小时平均质量浓度
168
160
105.00
超标
根据“环保快报（2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，西咸新区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值、CO24小时平均第95百分位数的浓度均低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值和O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目处于不达标区。

3.1.2其他污染物环境质量现状

本项目大气特征因子为非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（2021年10月20日）：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料”。

因此本次评价不考虑非甲烷总烃的现状环境质量。
3.2声环境质量现状

本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，不做声环境质量现状评价。

3.3生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目位于城市建成区内，无新增用地，故不进行生态现状调查。

3.4土壤、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目在已建设的厂房内建设，厂房内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	3.5大气环境保护目标
项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。

3.6声环境保护目标

本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。

3.7地下水环境保护目标

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.8生态环境保护目标

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.9大气污染物排放标准

（1）施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值。

表3-2   施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值   单位：mg/m3

序号

污染物

监控点

施工阶段

小时平均浓度限值

1

施工扬尘

周界外浓度最高点

拆除、土方及地基处理工程

≤0.8

2

基础、主体结构及装饰工程

≤0.7

（2）运营期项目运营过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求。
表3-3   大气污染物排放标准   单位：mg/m3
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
排气筒高度m
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
执行标准

监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃
120
24
6.37
周界外浓度最高点
4.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

注：内插法计算其最高允许排放速率，严格50%执行
（3）厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A特别排放限值要求，见表3-4。
表3-4    厂区内VOCS无组织排放限值
污染物项目
特别排放限值
限值含义
监控位置
非甲烷总烃
6mg/m3
监控点处1h平均浓度值
厂房外设置监控点
20mg/m3
监控点处任意一次浓度值
3.10废水排放标准
运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
表3-5    运营期主要污水因子排放标准 单位：mg/L
项目

COD

BOD5
SS

氨氮

TN
TP
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级
500

300

400

/
/
/
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)
500

350

400

45

70
8
本项目执行

500
300
400
45
70
8
3.11噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关标准；对比《西咸新区声环境功能区划方案》，项目位于庞家村片区，属于3类声功能区，因此运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

表3-6     噪声排放标准     单位：dB（A）
标准名称

执行标准

执行范围

项目

标准值

《建筑施工厂界环境噪声排放标准》
施工场界
等效

声级Leq
昼间
70

夜间
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类
厂界
昼间
65
夜间
55
3.12固体废物排放标准

本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制因子为：COD、NH3-N、VOCs。

本项目建议总量指标：VOCs为0.0139t/a；COD为0.07618t/a；氨氮为0.008t/a。
项目具体总量指标以当地环保部门批准的指标为准。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目为新建项目，租用已建成厂房，施工期主要为实验设备及环保设备的安装、调试等作业，工程量少，施工期短。

4.1施工期大气污染保护措施

本项目施工期主要为实验设备及环保设备的安装过程中可能产生粉尘，建议采取以下污染防治措施：

合理安排进场安装、调试设备等工作车辆的防尘措施、运输路线和时间等；设备运输时应注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中造成扬尘；本项目施工期短，会有少量粉尘飘散到大气环境中，采取现场洒水抑尘。
4.2施工期声环境污染保护措施

本项目施工期无大型噪声设备运行，建议施工期采取以下噪声防治措施，以减少噪声对环境的影响：

严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工。
4.3施工期水污染保护措施

施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。

施工人员产生的生活污水经租赁园区化粪池处理后经市政污水管排入泾河第二污水处理厂进一步处理。
4.4固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为废包装材料、施工人员的生活垃圾等。

施工期废包装材料收集后统一堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾集中收集由环卫部门统一清运。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.5废气

4.5.1污染物源强核算
本项目营运期产生的废气主要为实验过程中挥发的生物性废气（含病原体气溶胶）和试剂配制过程中有机溶剂挥发产生的有机废气。

生物性废气（含病原体气溶胶）：本项目生物性废气主要为含病原体的气溶胶，本项目共设置1台生物安全柜，生物实验活动均在生物安全柜中完成。生物实验过程中挥发的气溶胶粒子经生物安全柜负压收集 +高效过滤网过滤以及紫外消毒后，再经排风机组末端的风机引至活性炭吸附装置处理后通过24m高排气筒（DA001）在楼顶排放。每级高效生物安全过滤器的过滤效率均在99.99%以上，因此本项目排放的生物性废气中不会含有病原体、病毒等目标微生物，对周围环境影响很小，因此本次评价不做定量分析。 
挥发性有机废气：有机废气包括使用有机溶剂进行试剂配制时产生的废气，可能产生废气的试剂主要包括乙醇、丙酮、异丙醇等，本次环评均以非甲烷总烃计。根据企业提供资料各物质使用量如下，实验过程中间断性挥发产生的有机废气按最不利影响考虑，使用量按照全部挥发进行计算。

本项目有机废气挥发量情况见表4-1。

表4-1    本项目易挥发的有机溶剂挥发量计算一览表

序号

名称

密度（g/cm3）

用量（L/a）

折量（kg/a）

挥发量（kg/a）

污染物名称

1

乙醇
0.7893
10
7.9
7.9
非甲烷总烃（NMHC）
2

丙酮
0.7899

10
7.9
7.9
3

异丙醇

0.785
12
9.4
9.4
合计
/
/

/

/

25.2
4.5.2废气产排情况
本项目建设单位在工作台上方共设置6个万向吸风罩，废气经万向吸风罩收集后通过顶吸总管道进入活性炭吸附装置处理后，经一根24米高排气筒排放，风机风量为5000m3/h，年试剂配制时间1200h。
根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（环办综合函 2022-350）表 2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数：密闭空间（含密闭式集气罩）负压废气收集率90%。本项目吸风罩均布设在实验仪器设备上方，实验时可手动将吸风罩开口移至操作区最近距离，因此参考密闭式集气罩，集气效率取90%。活性炭吸附效率取值50%。
本项目废气产生及排放情况详见下表4-3。

表4-2   废气污染物产排情况一览表
排放源

产生情况

排放形式
治理措施/
是否可行性技术
收集效率
处理效率

排放情况

污染

因子

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
DA001
非甲烷总烃

0.0227
0.019
3.78
有组织
吸风罩+活性炭吸附+24m高排气筒（风量5000m3/h）
是

90
50
0.0114
0.01
1.89
0.0025
0.002
/
无组织

/
/
/
/
0.0025
0.002
/
表4-3   大气排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排放口类别
经度

纬度
1

DA001

实验排气筒
非甲烷总烃
108.901331
34.534640
24
0.4
一般排放口
4.5.4废气治理措施可行性分析

①有组织废气处理措施可行性分析

本项目有组织废气主要为收集后的有机废气处理后排放，根据建设单位提供的设计资料，本项目实验在生物安全柜或吸风罩下进行，收集后的生物性废气和挥发性有机废气引至一套活性炭吸附装置处理后，经1根24米高排气筒在楼顶排放。
A活性炭对有机废气处理措施可行性分析

本项目产生挥发性有机物的仅易挥发的有机溶剂（乙醇、异丙醇、丙酮等），其年使用量和储存量均很小，同时为确保浓度稳定，均采用密封瓶进行包装，因此有机废气的逸散主要体现在检测中，有机溶剂的使用过程。

本项目有机废气采取的“活性炭吸附”治理措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中其他废气收集处理设施中的活性炭吸附工艺，为可行性技术。
环评建议建设单位采用活性炭吸附处理有机废气，若采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；若采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800mg/g颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、每三个月更换一次。运营期应加强对各环保设施的维护保养，避免废气污染物非正常排放对大气环境造成的影响。

经预测，本项目有机废气污染物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和二级排放速率要求，有机废气处置措施满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的要求，措施可行。

B排气筒高度和位置设置合理性分析
本项目所在建筑物共6F（本项目位于1F），总高度23.7m。项目废气处理装置设置在6F顶部，排气筒距离地面高度为24m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7排气筒高度除须遵守表列排放速率标准之外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”的要求。

本项目建筑物非周围200m范围内最高建筑物，污染物排放速率按照24m排放速率要求严格50%以后，依然满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，由于排气筒安装在6F顶部，固定条件差，过高的排气筒安装稳定较差，不利于排气筒安装和稳定排放，故本评价确定排气筒高度为24m。
②无组织废气处理措施可行性分析

本项目位于陕西省西咸新区泾河新城，项目所在区域环境空气质量现状为不达标区，项目厂界周围500米范围内不存在环境空气保护目标。本项目产生的生物性废气和有机废气一般不会逸散至敏感点，对区域环境空气质量影响较小；且项目生物性废气和有机废气均采取了有效的收集处理措施，其无组织逸散比例减小，经实验室通风系统排放和大气扩散后，厂界可满足排放标准要求，措施可行。

4.5.5非正常工况

项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响；项目非正常排放的情况如表4-4所示。

表4-4   非正常工况污染物排放源强
非正常排放源

非正常排放原因
污染物
非正常排放速率（kg/h）
单次持

续时间

年发生频次

应对措施

DA001
活性炭吸附装置故障
非甲烷总烃
0.019
1h
1次/年
立即停止实验，维修设备
为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止实验分析。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②定期更换活性炭；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。
4.5.6废气监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于未作规定的排污单位，故本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见表4-5。

表4-5  运营期环境监测计划

污染物类别
污染源名称

监测项目

监测点位置

监测

点数

监测

频率

控制指标

无组织

厂界

非甲烷总烃
上风向一个，下风向三个
4个点

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
厂房外
非甲烷总烃
实验室门口
1个点
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
有组织

废气

非甲烷总烃
废气排放口
1个点

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4.6废水

4.6.1废水产生及排放情况

本项目废水主要为生活污水、纯水制备浓水、实验室地面清洁废水。

根据前文核算，生活污水产生量为164.4m3/a，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》表6-3城镇生活源水污染物产污校核系数表中较发达城市市区产污系数平均值，该类污水的主要污染物为COD475mg/L、BOD5226mg/L、NH3-N43.4mg/L、总氮59.0mg/L、总磷5.30mg/L，一般生活污水中SS浓度为150mg/L。

地面清洁废水产生量为24m3/a，污染物产生浓度类比参照生活污水。

纯水制备浓水产生量为1.33m3/a，纯水制备浓水中COD和溶解性总固体（全盐量）的产生浓度分别为75mg/L、530mg/L。

则本项目废水产排情况见表4-6。   

表4-6  项目废水产排情况
废水

来源

水量

m3/a

污染物产生情况

治理措施

去除率（%）
污染物产生情况

排放方式与去向
污染

因子

浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活污水、地面清洁废水
188.4
COD

475
0.0895
园区化粪池

15
403.75
0.0761
生活污水、地面清洁废水、浓水经园区化粪池处理经市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂深度处理
BOD5
226
0.0426
9
205.66
0.0387
SS

150
0.0283
30
105
0.0198
NH3-N

43.4
0.0082
3
42.1
0.008
TN

59
0.0111
/

59
0.0111
TP

5.3
0.001
/

5.3
0.001
浓水

1.33
COD

75
0.0001
15
63.75
0.00008
SS

530
0.0012
30
371
0.0005
综合废水

189.73
COD
/
/
/
/
401.52
0.07618
BOD5
/
/
/
203.97
0.0387
SS
/
/
/
107
0.0203
NH3-N
/
/
/
42.17
0.008
TN
/
/
/
58.5
0.0111
TP
/
/
/
5.27
0.001
表4-7   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号
排放口设置是否符合

排放口类型

污染物治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水、地面清洁废水、浓水
COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
泾河新城第二污水处理厂
间断

TW001

生活污水处理系统

园区化粪池

DW001

(是

(否
(企业总排口

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口
表4-8   废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳水体污水厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW001

108.90120853
34.53414935
0.018973
排入市政管网

间断

/

泾河新城第二污水处理厂
COD
30

BOD5
6
SS
10

NH3-N
1.5（3）
TP
0.3
TN
15

表4-9    废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）
日排放量（kg/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

COD
401.52
0.254
0.07618
2

BOD5
203.97
0.129
0.0387
3

SS
107
0.068
0.0203
4
NH3-N
42.17
0.027
0.008
5
TN
58.5
0.037
0.0111
6
TP
5.27
0.003
0.001
全厂排放口合计

COD
0.07618
BOD5
0.0387
SS
0.0203
NH3-N
0.008
TN
0.0111
TP
0.001
4.6.2环境影响分析 

本项目主要产生地面清洁废水、生活污水、纯水制备浓水。统一经园区化粪池处理后经市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂深度处理。由上表可知，外排废水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等污染物可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，项目废水中各污染物均达标排放，因此项目废水对地表水环境影响较小。

4.6.3废水污染治理设施可行性分析

①依托化粪池
本项目地面清洁废水、生活污水、纯水制备浓水成分均较简单，进入园区化粪池处理。根据建设方提供资料，园区配套化粪池容积为100m3，目前园区入驻企业较少，余量足以容纳本项目产生的废水，目前化粪池运行正常，依托园区化粪池处理可行。

②依托泾河新城第二污水处理厂

泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，秦龙大道以东及规划北边界以南围合的范围。泾河新城第二污水处理厂（一期）项目设计日处理规模为40000m3/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，增强脱氮除磷效果，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准，最终排入泾河。本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围，市政污水管网已接通。项目废水排放量小，负荷满足要求，水质简单，进水水质满足污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂的稳定运行，项目综合废水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行处理是可行的。

4.6.4废水监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中，“对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口许可排放浓度和排放量，一般排放口仅许可排放浓度。单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。”本项目废水利用园区化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂进行处理。

故本项目仅说明排放去向，不制定废水污染源环境监测计划。
4.7噪声

（1）噪声源强

本项目为实验室项目，根据项目特点，项目实验仪器中的PCR仪、生物安全柜、纯水机等均属于小型设备，且位于室内，采用厂房隔声等措施后源强较小，不纳入本次噪声源统计。本项目噪声源主要为空调机组、废气处理风机，具体见下表。

表4-10  主要噪声源源强及治理措施表（室外）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

1

空调机组

/
5
5
1
/
90
台基减震、橡胶减震接头以及出口软连接等

昼间
2

废气处理风机
/
3
10
24
/

90
注：表中坐标以厂界西南角中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（2）预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。

A、室外声源

采用衰减公式为：


[image: image9.wmf](

)

00

r(r)20lg(/)

LLrr

=-


式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)；

L（r0）—声源的声压级，dB(A)；

r—预测点距离噪声源的距离，m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m。

B、合成声压级采用公式为：

[image: image10.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

pm

pmi

L


式中：[image: image11.wmf]pm

L

—[image: image12.wmf]n

个噪声源在第[image: image13.wmf]m

个预测点产生的总声压级，dB(A)；

[image: image14.wmf]pmi

L

—第[image: image15.wmf]i

个噪声源在第[image: image16.wmf]m

个预测点产生的声压级，dB(A)。

（3）预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关计算内容，项目各噪声源在进行综合治理及围护构筑物隔声，经距离衰减后，各厂界外延1m处噪声贡献值见下表。

表4-11  本项目噪声预测结果   单位：dB(A)

位置

贡献值
标准

达标情况

1#东厂界
45
65
达标

2#南厂界
50
65
达标

3#西厂界
52
65
达标

4#北厂界

51
65
达标

注：项目夜间不进行实验。
由上表可以看出，项目运营期间厂界噪声贡献值昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求；对周围环境影响较小。
（4）运营期噪声监测计划

项目营运期噪声监测计划见下表。

表4-12   运营期环境监测计划

类别

监测因子

监测点位

监测频次

控制标准

噪声

Leq(A)
四周厂界各设置1个监测点位

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

4.8固体废物

4.8.1固体废物产排情况
本项目运营期固废主要包括生活垃圾、废包装材料、废过滤膜、检验废液、实验器皿清洗废水、废气治理设施更换的废活性炭、废弃实验试剂、废弃样品、废滤芯和废紫外灯等。

①生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾，主要为员工办公生活产生的果皮、纸屑等垃圾，本项目共10人，年运营时间约300天，人均日产生垃圾按0.5kg/人·日计，年产生量为1.5t/a，收集后交环卫部门处置。

②一般固废

A、未沾染化学品废包装材料

本项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，年产生量约0.05t/a，分类收集后定期外售。

B、废过滤膜

本项目运营期纯水制备设备反渗透膜定期更换，产生的废过滤膜为0.01t/a，收集后交由厂家回收。

③危险废物

A、检验废液

本项目运营期产生的实验分析过程废液，产生量约为0.2t/a，危险废物类型为HW01医疗废物，代码841-001-01，这部分检测废液经高压灭菌锅高温灭菌消毒后采用桶装，暂存于危废物贮存库，定期交有资质单位处理。

B、实验器皿清洗废水
本项目实验清洗废水量为7.8t/a，含有有机溶剂，属于危废，集中收集于专用桶内储存至危险废物贮存库，交由有资质单位进行处理。

C、沾染化学品的废包装材料

主要指废弃的试剂瓶、试剂袋、样品包装材料等有毒有害危险品的包装容器，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.01t/a，收集后委托有资质单位处置。

D、废活性炭

项目设置活性炭吸附箱主要对有机废气进行处理，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/1g活性炭。根据工程分析，本项目活性炭吸附装置处理废气量约为0.0114t/a，需要活性炭0.0456t。

本项目活性炭箱的活性炭充装量为100kg（满足吸附要求），为保证吸附效率需三个月更换一次活性炭。废活性炭产生量为吸附总有机废气量和实际活性炭本身的用量之和，则本项目产生的废活性炭量约为0.411t/a，属于危险废物，危废代码：HW49 900-039-49，暂存危废贮存库内，委托有资质单位处置。

E、废弃实验试剂

包含变质、失效、过期的实验药品、试剂和化学品等，主要为乙醇、甘油等，产生量为0.002t/a，危废类别为HW49其他废物，代码 900-999-49，暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处理。
废弃样品

检测完成后会产生废弃样品，产生量约为0.01t/a，危险废物类型为 HW01医疗废物，代码 841-001-01，经高压灭菌锅高温灭菌消毒后采用专门包装密封包装，分类暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处理。

废滤芯

生物安全柜过滤器的过滤材料为玻璃纤维，每年需要更换1次。废玻璃纤维滤芯产生量约为0.1t/a，废滤芯属于危险废物，危废类别为 HW49其他废物，代码900-041-49，集中收集暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处理。

废紫外线灯管

生物安全柜更换的紫外线灯管，产生量约为0.005t/a。危废类别为HW29含汞废物，危废代码为 900-023-29，暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处理。
根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T 1716-2023），本项目固体废物产生环节、名称、属性详见表4-13。

表4-13   固体废物产生环节、名称、属性一览表

工序
固废名称

固废属性

处置措施

处置量（t/a）

员工生活

生活垃圾

生活垃圾
垃圾桶收集后定期清运至环卫部门指定处
1.5
实验

未沾染化学品废包装材料

一般固废
分类收集后定期外售
0.05
纯水制备

废过滤膜

厂家定期更换回收处理

0.01
实验
检验废液

危险废物
分类收集，暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置
0.2
实验
实验器皿清洗废水
7.8
实验
沾染化学品的废包装材料

0.01
废气处理
废活性炭

0.411
实验
废弃实验试剂

0.002
实验
废弃样品
0.01
废气处理
废滤芯
0.1
废气处理
废紫外灯管
0.005
表4-14    项目危险废物分析结果表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量t/a
产生工序及装置
形态
危险特性
污染防治措施
1
检验废液

HW01
841-001-01
0.2
实验
液态
In，感染性
分类暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位回收处置
2
实验器皿清洗废水

HW49
900-047-49
7.8
实验
液态

T/C/I/R
3
沾染化学品的废包装材料

HW49
900-041-49
0.01
实验
固态

T，毒性、In，感染性
4
废活性炭

HW49
900-039-49
0.411
实验
固态

T
5
废弃实验试剂

HW49
900-999-49
0.002
废气处理
液态

T/C/I/R 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性
6
废弃样品
HW01
841-001-01
0.01
实验
固态
In，感染性
7
废滤芯

HW49
900-041-49
0.1
实验
固态

In，感染性
8
废紫外灯管

HW29
900-023-29
0.005
废气处理
固态

T，毒性

4.8.2环境管理要求

1）一般固体废物

本项目设置一般固废暂存区，位于厂房内，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。

2）危险废物

存储：建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定建设1座危废贮存库，初步选定位置为实验楼1F西南侧，占地面积5m2，危废贮存库位于厂房内，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求，环评要求贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。

管理：危险危废存储时严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的规定，设管理制度，责任落实到具体负责人，并设台账进行管理和登记，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接收单位名称，做好转移联单。

危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

标识：危废贮存库和暂存危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示的标签。

4.9地下水、土壤

（1）污染来源、类型及主要污染途径

本项目危废贮存库内检验废液等液态废弃物等若存储不当发生泄漏，通过下渗污染土壤和地下水。
（2）防控措施

本项目主要污染单元为危废贮存库。要求企业通过“源头控制，分区防治，应急响应”及加强管理可避免地下水污染事故的发生。

源头控制：加强对危险废物的管理，避免污染物跑、冒、滴、漏现象发生。

分区防治：危废贮存库作为重点关注单元，企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行重点防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，以防止液态物质泄漏导致土壤及地下水污染；其他实验区域进行简单防渗。
应急响应：发现发生泄漏后，应立即将泄漏设施内的物料转移至其他包装完好的容器中并进行紧急处置；及时向生态环境主管部门报告，随时就应急处置工作接受监督检查。

经采取这些措施后，项目运营后不会对土壤及地下水环境产生影响，对外环境影响较小。

4.10环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为乙醇、丙酮、异丙醇等化学试剂。

项目Q值确定见表4-15。

表4-15    Q值计算一览表

危险物质名称

临界量（t）
项目厂区存在量（t）
Q

乙醇
10
0.0079
0.00079
丙酮
500
0.0079
0.0000158
异丙醇
10
0.0094
0.00094
合计

/
/
0.0017458
由上表可知，本项目Q＜1，故该项目环境风险潜势为I。

（2）影响途径

本项目涉及的危险化学品主要为腐蚀物品。这些化学品在储存和使用过程中可能导致液体逸散、洒落、倾倒，如果储存或实验过程中操作不当，可能会引土壤、地下水等风险事故；试剂药品遇到明火，可导致火灾发生造成次生环境灾害。

（3）环境风险防范措施

根据本项目风险物质的存储和使用情况，本项目风险事故主要为泄漏和火灾，且因操作问题，事故最易发生的区域为实验区，风险较大的事故为储存区，因此根据项目特点，实验室采取以下风险防范措施：

①试剂存储和采取的风险预防措施

A、设立专门的试剂存储区，消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。在储存时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计要求，不同试剂应分区存储，且不同试剂存储区之间以及各建筑物之间的距离和防火等级应满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。

B、进出试剂间，尤其是接触易燃液体时，应进行去静电措施；同时实验室穿戴的实验服应为不易带静电服饰。

C、试剂间以及试剂的使用、归还应建立严格的规章制度和使用登记制度。

D、实验区应设置严格的操作规程，在醒目位置设置不同试剂泄漏、火灾的应急处置措施，并定期进行培训。

②试剂泄漏、火灾风险预防措施

试剂泄漏事故发生后，应严格按照操作规程，收集后的试剂应按照危险废物进行贮存和处置，禁止混入实验室排水系统或作为一般固废处置。

乙醇等易燃液体发生火灾后，应采用厚湿布覆盖火灾区域或干粉灭火装置进行灭火，严禁使用水进行灭火。

③环境风险管理措施

A、加强危险化学品管理，危险化学品由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。

B、建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。

C、科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。

D、实验室应执行严格的实验操作规程，操作员进行培训，且进行有毒药品的实验，必须佩带必要的防护措施，实验室必须配备常用医疗急救用品等。

E、发生泄漏事故时，及时将残留的化学品转移至新包装容器内，并采用吸附材料将泄漏出来的化学品擦拭处理完毕，沾染化学品的吸附材料存放于密闭容器内，作为危险废物定期交有相应资质的单位处理。

在采取上述措施后，可有效降低事故发生概率，减缓事故可能造成的影响，因此建设单位在严格落实可能存在环境风险的试剂存储和使用安全管理要求的情况下，其环境风险在可接受水平内。 
4.11环保投资
表4-16    环保投资一览表
项目

污染种类

设施名称

数量

投资（万元）
环境保护措施和设施

废气

吸风罩/生物安全柜+活性炭吸附装置+24m高排气筒
1套

10.0
废水

化粪池（依托）
1座
/
噪声

选用低噪声设备，采取基础减振等措施

配套

2.0
固废

生活垃圾桶
配套

0.1
危废贮存库
1间
2.0
合计

14.1



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	生物性废气（气溶胶）、非甲烷总烃
	生物安全柜/吸风罩+活性炭吸附+24m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水、地面清洁废水、纯水制备浓水
	COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP
	经园区化粪池处理后经市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂深度处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	声环境
	/
	设备噪声
	采取基础减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活办公
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	/

	
	一般固废
	未沾染化学品废包装材料
	外售综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	废过滤膜
	厂家回收处置
	

	
	危险废物
	检验废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、废弃实验试剂、废弃样品、废滤芯、废紫外灯管
	危废贮存库暂存，交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，危废贮存库地面重点防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少储存量。

2、化学试剂建议建设单位在检验分析室独立设置试剂柜及冰箱专门用于化学试剂的储存。

3、实验区域设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。

4、实验区域地面均进行硬化。

5、建设单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理要求

（1）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况。

（2）建立健全环境管理制度、环保档案，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。

（3）维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。

（4）组织和协调环境监测工作，制定本项目监测计划，定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的控制范围内。

2、排污口规范化管理

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②列入总量控制指标的污染物的排污口为管理重点。

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 

（2）排污口的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。

②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

（3）排污口立标管理

企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。
①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。
②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

（4）排污口建档管理 
①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 

3、排污许可制度

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）、办理排污许可手续。

4、环境监测

按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。

5、竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。




六、结论
	本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。   



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0139t/a
	/
	0.0139t/a
	/

	废水
	废水量
	
	
	
	189.73m3/a
	
	189.73m3/a
	

	
	COD
	/
	/
	/
	0.07618t/a
	/
	0.07618t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.0387t/a
	/
	0.0387t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0203t/a
	/
	0.0203t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.008t/a
	/
	0.008t/a
	/

	
	TN
	/
	/
	/
	0.0111t/a
	/
	0.0111t/a
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	/

	一般工业

固体废物
	未沾染化学品的废包装材料
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	废过滤膜
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	危险废物
	检验废液
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/

	
	实验器皿清洗废水
	/
	/
	/
	7.8t/a
	/
	7.8t/a
	/

	
	沾染化学品的废包装材料
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.411t/a
	/
	0.411t/a
	/

	
	废弃实验试剂
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	/

	
	废弃样品
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废紫外灯管
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目所在地








PAGE  

_1234567890.vsd
�

生活用水


249.13


园区化粪池


损耗41.1


164.4


 泾河新城第二污水处理厂


地面清洁用水


205.5


30


损耗6


新
鲜
水


实验后第一次器皿清洗用水


6


9


市政污水管网


实验分析过程用水


纯水制备用水


浓水


实验后第二次和第三次器皿清洗用水


损耗3


4.63


3


危废


0.3


1.8


8


1.33


损耗0.1


0.2


损耗1.2


24



_1234567891.unknown

